Číslo: PT25/INV/8.17

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Sidlo organizacie:	Pažitkova 4, 821 01 Bratislava

IČO:			31 813 861

IČ DPH: 		SK2021700549

Kontaktna osoba:		Andrea  Sorádová,

Telefon:			+421 2 48234432

E-mail:			soradova@unb.sk

- Predmet zákazky: chladiace zariadenia na skladovanie krvi a krvných prípravkov

CPV: 42513200-7

2.1.  Chladiace zariadenie na skladovanie krvných vakov- erytrocytov  BR 750 G alebo ekvivalent

Množstvo : 1 ks

Špecifikácia :

- výkonný chladiaci box +4 ˚C pre skladovanie krvných vakov

- úžitkový objem min. cca 600 litrov

- skladovacia kapacita:	cca 500 vakov

- teplotný rozsah +2 ˚C až + 6 ˚C; prednastavená teplota +4 ˚C

(chladiace zariadenie určené pre skladovanie erytrocytov pri teplote +4 ˚C

v súlade s legislatívnymi normami

- presklené dvere s 3-itým izolačným sklom s povrchom zabraňujúcim zahmlievaniu

- stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu

- skladovacie zásuvky na teleskopických nosičoch  plastový stojan na vaky , zabezpečenie bezpečného uloženia  krvných vakov

- nízka spotreba elektrickej energie

- minimálna hlučnosť

- skriňové, jednodverové prevedenie

- mikroprocesorové ovládanie

- digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov

- komunikačný LCD displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke

- automatický cyklus odmrazovania (nemá vplyv na teplotu skladovaných erytrocytov)

- nútená cirkulácia vzduchu

- riadený chladiaci systém – automatické vypnutie po otvorení dverí

- vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektriky

- pamäť na zaznamenávanie alarmov (výpadok napájania; nezatvorené dvere;  minimálna, maximálna, priemerná teplota; doba trvania alarmu)

- hlavný vypínač ovládaný kľúčom

- bezpečnostný zámok dverí

- automatické zatváranie predných dverí

- parametre zariadenia sú garantované pri okolitej teplote do 40 ˚C

- nenáročná údržba

- interiér: nerez

- servis – zabezpečený technikom s certifikátom od výrobcu

2.2.	Chladiace zariadenie na skladovanie diagnostik a krvných vzoriek  MP 370 SG alebo ekvivalent

Množstvo : 1 ks

Špecifikácia :

- úžitkový objem cca 300 litrov

- presklené dvere s 2-itým izolačným sklom s povrchom zabraňujúcim zahmlievaniu

- stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu 30 minút

- 7 ks drôtené poličky

- Min. spotreba elektrickej energie 1,55 kWh/24h

- Min. hlučnosť

- skriňové, jednodverové prevedenie

- mikroprocesorové ovládanie

- digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov

- komunikačný LCD displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke

- teplotný rozsah +4 ˚C až + 15 ˚C; prednastavená teplota +5 ˚C

- prednastavený alarm pri teplote +2 ˚C a +8 ˚C

- nútená cirkulácia vzduchu

- vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektriky ( sebestačný alarm systém s integrovaným akumulátorom preberá funkciu alarmu a meranie hodnoty teploty v prípade výpadku prúdu po dobu najmenej 48 hodín)

- pamäť na zaznamenávanie alarmov

- hlavný vypínač ovládaný kľúčom

- bezpečnostný zámok dverí

- nenáročná údržba

- možnosť pripojenia k monitorovaciemu systému teploty a počítaču

- servis – zabezpečený technikom s certifikátom od výrobcu

- Variantné riešenie: umožňuje sa.

- Obhliadka: nie je nutná

- Spôsob doručenia cenovej ponuky : cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom  na adresu: soradova@unb.sk

v lehote do 25.7.2017.

- Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

                - Príprava ponuky : Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvale zachytenie jej obsahu a

                - v elektronickej podobe doručená verejnému obstarávateľovi. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo

                - informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len

                - „dôverné informácie“, resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne

                - označí.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu v ponuke uvedie v zložení: - jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, jednotková cena vrátane DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH,

V prípade, že uchádzač nie je  platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru, vrátane dopravných nákladov, vyloženie na miesto určenia, inštalácie  a zaškolenia obsluhy. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmety zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

9.   Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

Obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejne obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

Názov a typové označenie výrobku, podrobnú špecifikáciu a vizualizáciu predmetu zákazky

10. Spôsob hodnotenia cenových ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

11.  Záruka: 24 mesiacov. Uchádzač uvedie spôsob zabezpečenia záručného a pozáručného servisu.

12. Podmienky financovania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu

zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou, v lehote splatnosti faktúr 30 dní odo dňa

doručenia.

13. Miesto a termín dodania:

Miesto dodania: UNB Bratislava, nemocnice: Petržalka, KHaT LDO krvná banka.

Termín dodania : do 14 dní od zadania záväznej objednávky.

14. Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

15. Ďalšie informácie/požiadavky verejného obstarávateľa :

- Ponuky zostávajú platne počas lehoty viazanosti ponúk do: 20.10.2017.

- Je možné dodať ekvivalent, musia však byť zachované minimálne technické parametre a kvalitatívne vlastnosti, ktoré dodávateľ preukáže kartou technických údajov (technický list). Pod ekvivalentom sa rozumie iná značka pri zachovaní min. technických parametrov a kvalitatívnych vlastnosti. Doložiť Vyhlásenie o zhode alebo Certifikát výrobku, ktorý preukazuje zhodu ekvivalentu s požadovanými parametrami výrobku v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

- Certifikát výrobku od výrobcu, ak nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, tak preklad (neúradný).

- Doklad/doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (v elektronickej podobe predložiť ako scan požadovaných dokumentov): doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie, v ktorom musí byť v predmete činnosti predmet zákazky zapísaný.

- Návod na použitie v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

16. Dôvody na zrušenie výzvy: verejný obstarávate!’ si vyhradzuje pravo tento postup zadávania zákazky zrušiť, ak sa zasadne zmenia podmienky, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo tento postup zadávania zákazky zrušiť aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a príslušných ustanovení zákona.  výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú v rámci lehoty viazanosti ponúk všetci uchádzači písomne informovaní (elektronickou poštou).

V Bratislave 18.8.2017

Ing. Juraj Kovács, MBA

Generálny riaditeľ