## Hárok2
Predmet: Operačný stôl - mobilný chirurgický
Parameter | Jednotka | Minimum | Maximum
Nosnosť stola v každej polohe | kg | 250
Stabilný operačný stôl s 4 brzdenými dvojitými kolesami so základňou s povrchom z CrNi materiálu
Základňa stola musí byť v mieste stĺpa dosky stola rovnako široká ako stlp pre lepší prístup personálu k pacientovi
Motorizované polohovanie: zdvih dosky stola, laterálna poloha, trendelenburg/antitrendelenburg, nožný diel, chrbtový diel
Minimálna výška dosky stola bez matraca | mm |  | 700
Maximálna výška dosky stola bez matraca | mm | 950
Laterálny náklon- na obe strany | stupne | +20°/-20°
Trendelenburg/antitrendelenburg | stupne | +30°/-30°
kombinované polohovanie trendelenburg a laterálny sklon | stupne | +25°/12°
sklon chrbtového dielu | stupne | -40/+70°
Sklon nožného dielu | stupne | -90/+80°
Dĺžka stola prístupná pre RTG snímkovanie pri štandardnej zostave | mm | 1550
Dĺžka stola prístupná pre RTG snímkovanie pri reverznej zostave | mm | 560
štandardné vybavenie záložným ovládačom na nohe stola
diaľkový bezkáblový ovládač s nabíjacou stanicou
Diaľkový káblový ovládač s displejom
Nožný pedálový ovládač
Stôl umožňuje pripojenie 2 káblových ovládačov súčasne
Diaľkový ovládač s prednastavenými polohami: nulová poloha, kreslo, flex/reflex poloha
Sedací diel s výrezom , polohovanie a s konektormi pre obojstranné pripojenie chrbtového aj hlavového dielu, podľa potreby operatéra
Celková šírka dosky stola bez postranných euro líšt : 540 mm
Matrace stola z dvoj vrstvovej peny s antidekubitnou funkciou a tepelne izolujúce-teplé na dotyk
Výška dvojvrstvových matracov je minimálne 80mm
Matrace bezšvové, odoberateľné a umývateľné s protišmykovým povrchom
Celé prevedenie stola je vysoko hygienické, žiadne ostré hrany, hladký povrch, bez úzkych priestorov zložitých na čistenie. Povrchová úprava stola zabezpečuje vysokú odolnosť a dlhú životnosť.
Vybavenie stola :
Mobilný operačný stôl s hlavnou doskou s výrezom v sedacej časti s diaľkovým ovládačom a vybavený matracmi prekrývajúcimi dosky stla aj jeho spoje
2. Základné príslušenstvo :
ramenná podpora na euro lištu ( dĺžka min. 450mm ) výškovo nastaviteľná s guľovým kĺbom pre prispôsobenie pacientovi
chrbtový diel o dĺžke min. 225 cm s rýchloupínacím systémom
2 dielny nožný segment samostatne nastaviteľný s rýchloupínacím systémom, výklopný do strán
- hlavový diel s rýchloupínacím systémom
- kolenné gynekologické podpery – „Goepel“ v počte 2 ks
- radiálne svorky pre príslušenstvo v počte 2 ks
všetky hlavné časti dosky stola a podpery končatín musia byť vybavené dvojvrstvovými matracami