Číslo: PT5/INV/2.18

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Sidlo organizacie:	Pažitkova 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

IČ DPH: 		SK2021700549

Kontaktna osoba:	Andrea  Sorádová

Telefon:		+421 2 48234432

E-mail:		soradova@unb.sk

- Predmet zákazky: 	chladiace zariadenia na skladovanie krvných vzoriek a diagnostík

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42513200-7

I)	chladiace zariadenie na skladovanie krvných vzoriek a diagnostík

vnút. objem min. 520l  pre krvnú banku, Kramáre

Množstvo : 2 ks

Špecifikácia :

skriňové jednodverové prevedenie presklené dvere s izolačným dvojsklom vnútorný objem min. 520 litrov min. 5 nerezových zásuviek na teleskopických nosičoch (výškovo nastaviteľné) kapacita krvných vakov á 450ml, min. 240 / max. 384 teplotný rozsah min. od +2°c do +10°c presnosť snímania a regulácie ± 0,5°c teplotná stabilita a homogenita ± 1°c batériové zálohovanie po dobu 72 hod. + indikácia stavu nabitia batérie s alarmom trvalý chod kompresora v prípade poruchy teplotnej sondy integrovaný datalogger s grafickým zobrazením teploty mikroprocesorové ovládanie nútená cirkulácia vzduchu v komore digitálny displej pre zobrazenie prevádzkových parametrov akustická a vizuálna signalizácia alarmov kontrola zatvorenia dverí dverný zámok nerezový interiér usb výstup pre prenos údajov do pc automatický cyklus odmrazovania tichý chod, pod 55 db(a)

prevedenie na kolieskach, min. 2x brzda súčasťou dodávky akreditovaná kalibrácia s vystavením kalibračného listu dopojenie na externý systém monitorovania teploty

II.  	chladiace zariadenie na skladovanie krvných vzoriek a diagnostík

vnut. objem min. 106 l  pre krvnú banku, Petržalka

Množstvo : 1 ks

Špecifikácia :

- úžitkový objem min. 106 litrov

- presklené dvere s 2-3 itým izolačným sklom s povrchom zabraňujúcim zahmlievaniu

- stabilita teploty v prípade výpadku elektrického prúdu (+5 °C až +10 °C) 55 minút

- drôtené poličky 3-5

- príkon 70 W

- spotreba elektrickej energie nízka

- izolácia polyuretán v hrúbke 30 - 55 mm

- hlučnosť do 41 dBA

- rozmery cca  (v x š x h) vonkajšie: 822x595x63mm resp.900 x 595 x 605 mm

- skriňové, jednodverové prevedenie

- mikroprocesorové ovládanie

- digitálne nastavenie a zobrazenie prevádzkových parametrov

- komunikačný LCD displej so zobrazením aktuálnej teploty v chladničke

- teplotný rozsah +5 ˚C až + 15 ˚C; prednastavená teplota +5 ˚C

- prednastavený alarm pri teplote +2 ˚C a +8 ˚C

- presnosť snímania a regulácie ± 0,2 ˚C

- teplotná homogenita ± 0,2 ˚C

- nútená cirkulácia vzduchu

- vizuálna a zvuková signalizácia alarmu i v prípade výpadku elektriky

- pamäť na zaznamenávanie alarmov (výpadok napájania; nezatvorené dvere;  minimálna, maximálna, priemerná teplota; doba trvania alarmu)

- funkcia „alarm test“ - simulácia zvýšenie teploty alebo poklesu na testovanie alarm systému

- hlavný vypínač ovládaný kľúčom

- bezpečnostný zámok dverí

- parametre zariadenia sú garantované pri okolitej teplote +10 ˚C a +32 ˚C

- nenáročná údržba

- možnosť pripojenia k monitorovaciemu systému teploty a počítaču

- servis technikom vyškoleným priamo u výrobcu

- Variantné riešenie: neumožňuje sa.

- Obhliadka: nie je nutná

- Spôsob doručenia cenovej ponuky : cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom  na adresu: soradova@unb.sk

v lehote do 2.3.2018.

- Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

                - Príprava ponuky : Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvale zachytenie jej obsahu a v elektronickej

                - podobe doručená verejnému obstarávateľovi. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným

                - tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“, resp. „informácie, ktoré sú

                - obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne označí.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke: Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu v ponuke uvedie v zložení: - jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, jednotková cena vrátane DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH,

V prípade, že uchádzač nie je  platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru, vrátane dopravných nákladov a vykládky na miesto určenia, inštalácie a zaškolenie obsluhy. Uchádzač  nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmety zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

- Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

Obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejne obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

Názov a typové označenie výrobku, podrobnú špecifikáciu a vizualizáciu predmetu zákazky.

Návod na použitie v slovenskom alebo v českom jazyku.

Certifikát výrobku od výrobcu, ak nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, tak preklad (neúradný), Vyhlásenie o zhode

a ŠUKL kód.

10. Spôsob hodnotenia cenových ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

11.  Záruka: 24 mesiacov. Uchádzač uvedie spôsob zabezpečenia záručného a pozáručného servisu.

12. Podmienky financovania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet

zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou, v lehote splatnosti faktúr 30 dní odo dňa  doručenia.

13. Miesto a termín dodania:

Miesto dodania: UNB Bratislava,  nemocnica Kramáre - Krvvá banka, Petržalka - Krvvá banka

Termín dodania : do 21 dní od zadania záväznej objednávky.

14. Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

15. Ďalšie informácie/požiadavky verejného obstarávateľa :

Ponuky zostávajú platne počas lehoty viazanosti ponúk do: 31.5.2018.

V prípade potreby predloženie vzorky na odskúšanie pred ukončením prieskumu trhu.

16. Dôvody na zrušenie výzvy: verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť, ak sa zásadne zmenía podmienky, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tento postup zadávania zákazky zrušiť aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a príslušných ustanovení zákona.  O výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú v rámci lehoty viazanosti ponúk všetci uchádzači písomne informovaní (elektronickou poštou).

V Bratislave 15.02.2018

Ing. Juraj Kovács, MBA

Generálny riaditeľ